乐至县中医医院消毒供应室设备维保服务项目

竞争性谈判文件

采购人：四川省乐至县中医医院

二〇二一年七月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请函	3

第二章  谈判须知	4

第三章  维修方案	7

第四章  谈判程序	11

第五章  拟签订合同的主要条款	14

第六章  响应文件（格式）	16

- 第一章  竞争性谈判邀请函

响应（报价）被邀请人：

四川省乐至县中医医院作为采购人，拟通过竞争性谈判方式确定医院消毒供应室设备维保服务单位，现通知你单位作为本项目的响应（报价）被邀请人,就本项目进行报价,相关事宜如下:

一、服务项目概况与谈判范围：

1.项目名称：乐至县中医医院消毒供应室设备维保服务项目

2.资金来源：自筹资金

3.预算资金：人民币4.5万元

4.项目地点：乐至县

5.计划工期：满足管理方及使用方需求

6.工程质量：达到国家现行验收合格标准

7.谈判范围：乐至县中医医院消毒供应室设备维保服务项目（详见维保方案）

二、响应（报价）被邀请人资格要求：

1.具有独立的企业法人资格；

2.具有医疗设备维护相关资质，或具消毒器械生产及维修资质；

3. 2018年以来未受到相关行政主管部门市场禁入；

4.本项目不接受组成联合体报价。

三、领取竞争性谈判文件时需提供下列证件

1.响应（报价）被邀请人介绍信或法定代表人授权委托书原件；

2.响应（报价）被邀请人经办人身份证，证件验原件收加盖响应（报价）被邀请人鲜章的复印件。

四、领取竞争性谈判文件地点和时间

1.地点：乐至县天池镇二环路东一段505号。

2.时间：2021年 7 月 12 日至2021年 7 月 18 日（北京时间9:00～12:00，13:00～17:00，节假日除外）

采 购 人：乐至县中医医院

联 系 人：钟先生

联系电话：028-23352735

- 第二章  谈判须知

1.适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于本谈判邀请函中所叙述项目的采购。

2.定义

2.1“采购人”系四川省乐至县中医医院。

2.2 “响应（报价）人”系指响应竞争性谈判文件要求，并提交响应文件的法人。

3.竞争性谈判采购费用

响应（报价）人自行承担所有与参加竞争性谈判有关的全部费用。

4.竞争性谈判文件

4.1 竞争性谈判文件是采购人用以阐明所需提供的服务范围、竞争性谈判采购的程序和评定成交单位的标准、拟签订合同的主要条款等内容的文件。

4.2 竞争性谈判文件的组成

（1）竞争性谈判邀请函

（2）谈判须知

（3）维保方案

（4）谈判程序

（5）拟签订合同的主要条款

（6）响应文件格式

4.3 响应（报价）人应详细阅读竞争性谈判文件的全部内容，并实质性响应竞争性谈判文件的要求。

4.4提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少1个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的响应（报价）人；不足1个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.响应文件

5.1 响应文件的语言及计量单位

5.1.1 响应（报价）人提交的响应文件以及响应（报价）人与采购人就有关响应的所有来往书面文件均须使用中文。

5.1.2除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应均采用国家法定的计量单位。

5.2 响应（报价）人须按竞争性谈判文件的要求编写响应文件（详第六章），对竞争性谈判文件提出的要求和条件做出实质性响应。

6.报价

6.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

6.2响应（报价）人报价应为完成本竞争性谈判文件中所要求的所有项目内容的全部综合价格。

6.3本次谈判采购对通过符合性评审的谈判响应（报价）人按谈判小组要求进行最终报价，经评审的最低报价为中选报价。

7.响应文件的递交

响应文件递交截止时间：  2021  年  7 月  19 日 9 时 30  分。

7.1 响应文件应按第六章“响应文件（格式）”进行编写，应当对竞争性谈判文件有关工期、谈判有效期、质量要求、技术标准和要求、谈判范围等实质性内容作出响应。

7.3响应文件应采用打印，并按竞争性谈判文件的要求签字、盖章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。全套响应文件应无涂改、行间插字或删除，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是响应（报价）人造成的必须修改的错误，但修改处应由响应（报价）人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖响应（报价）人公章。

7.4 响应文件的装订:  /

8.谈判保证金

本项目不要求提交谈判保证金。

9.知识产权

9.1 响应（报价）人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应（报价）人承担所有相关责任。

9.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 响应（报价）人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，响应（报价）人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

9.4 如采用响应（报价）人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

10.确定成交人

谈判小组根据第四章谈判程序直接确定成交人。

11.成交通知书

在本文件规定的谈判有效期（自谈判之日起15个日历天）内，采购人以书面形式向成交人发出成交通知书。

12.签订合同

12.1成交单位应在领取成交通知书之日起15日内，按照谈判文件、响应文件以及谈判过程中确定的事项与采购人签订书面合同。

12.2竞争性谈判文件、响应（报价）人提交的响应文件、谈判中的最终报价、响应（报价）人承诺书、成交通知书等均成为有法律约束力的合同的组成内容。

- 第三章  维保方案

一、项目情况

本次项目执行位乐至县天池镇二环路东一段505号，乐至县中医医院消毒供楼。维护设备有：脉动真空灭菌器（型号：XG1.DMA-1.0B）1台、电热蒸发发生器（型号：ZFQ-T）2台、全自动清洗机（型号：Rapid-A-520）1台、低温等离子灭菌器型号：PS-100X）1台。

质量要求: 达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求。

二、维保内容

1.响应（报价）人需设专业工程师为采购人维保设备提供专业化的维保服务。

2.响应（报价）人需承诺采购人维保设备报修响应时间为4小时。

3.响应（报价）人需对采购人的维保设备每月进行1次主动维护保养（维护保养内容见附件）。

4.维保期内，响应（报价）人承担采购人维保设备损坏的配件免费更换。

5.维保期内，响应（报价）人负责采购人维保设备的压力表、安全阀的检验。

三、质量保修期

本维保项目维修质量保修期自项目采购人验收合格之日起不低于1年。

附件：1.高温灭菌器每次维护保养项目

2.过氧化氢低温等离子每次维护保养项目

3.电热蒸汽发生器每次维护保养项目

4.清洗消毒器单机每次维护保养项目

| 高温灭菌器每次维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容（可参照高温灭菌器维护保养指南进行） |  |  |  | 打“√” |  |
| 1 | 检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换)/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换) |  |  |  | □ |  |
| 2 | 对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2年更换） |  |  |  | □ |  |
| 3 | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换） |  |  |  | □ |  |
| 4 | 紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 |  |  |  | □ |  |
| 5 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |  |  | □ |  |
| 6 | 清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 |  |  |  | □ |  |
| 7 | 调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅 |  |  |  | □ |  |
| 8 | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） |  |  |  | □ |  |
| 9 | 清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车 |  |  |  | □ |  |
| 10 | 清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 |  |  |  | □ |  |
| 11 | 清洗门胶条，清洁门密封槽 |  |  |  | □ |  |
| 12 | 清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 |  |  |  | □ |  |
| 13 | 检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 |  |  |  | □ |  |
| 14 | 检查进水管路是否漏水， 水压力（ ）Mpa(设备要求0.15-0.3Mpa）蒸发器水位是否正常 |  |  |  | □ |  |
| 15 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |  |  | □ |  |
| 16 | 压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏，进气压力（ ）Mpa(设备要求0.5-0.7Mpa） |  |  |  | □ |  |
| 17 | 手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力（ ）min升到0.21Mpa |  |  |  |  |  |
| 18 | 运行保压程序，极限真空（ )Kpa(≤-90Kpa)，泄漏速率（ ）Pa/min（＜130Pa/min) |  |  |  | □ |  |
| 19 | 运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，内室夹层安全阀手动开启两次，脉动时间（ ）分钟，升温时间（ ）分钟，程序运行时间（ ）分钟，灭菌阶段温度变化范围（ ），压力变化范围（ ）BD测试是否合格 |  |  |  | □ |  |
| 20 | 检查程序运行参数是否正常 |  |  |  | □ |  |
| 过氧化氢低温等离子每次维护保养项目 |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  | 维保项目及内容（可参照过氧化氢低温等离子灭菌器维护保养指南进行） |  | 确认打“√” |  |  |
| 1 |  | 检查真空泵油是否需要更换 | 500次循环/6个月/泵油变色或过滤器出现油烟等需要强制更换 | □ |  |  |
| 2 |  | 检查油污过滤器滤芯是否需要更换 |  | □ |  |  |
| 3 |  | 检查过氧化氢过滤器滤芯是否需要更换 |  | □ |  |  |
| 4 |  | 紧固设备电源、真空泵、加热片、交流接触器连接线 |  | □ |  |  |
| 5 |  | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  | □ |  |  |
| 6 |  | 清洁真空泵进气口滤网 |  | □ |  |  |
| 7 |  | 清洁V5、V6阀堵丝 |  | □ |  |  |
| 8 |  | 清洁门密封胶条、内室、导轨、轴流风机、外罩 |  | □ |  |  |
| 9 |  | 清洁打印机热敏打印头 |  | □ |  |  |
| 10 |  | 检查提纯器加热膜是否黏贴牢固、损坏 |  | □ |  |  |
| 11 |  | 检查卡匣系统（仅适用于卡匣灭菌器） |  | □ |  |  |
| 12 |  | 检查计量加注系统（仅适用于瓶装灭菌器） |  | □ |  |  |
| 13 |  | 检查密封门的开、关位，门障碍保护开关、脚踏开关，门是否运行正常 |  | □ |  |  |
| 14 |  | 校验触摸屏 |  | □ |  |  |
| 15 |  | 空载手动抽真空，5分钟后抽真空极限值 （ ） Pa， |  | ≤60Pa □ |  |  |
| 16 |  | 手动抽极限真空后，10分钟后当前内室压力值 （ ）Pa， |  | ≤160Pa □ |  |  |
| 17 |  | 以上项目结束后，运行程序（加强循环或全循环），检查运行参数是否正常 |  | □ |  |  |
| 18 |  | 运行程序中，等离子电源电流值 （ ） A |  | □ |  |  |
| 19 |  | 过氧化氢溶液（卡匣、瓶装）的保存环境是否符合要求 |  | □ |  |  |

| 电热蒸汽发生器每次维护保养项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容 | 打“√” |
| 1 | 紧固设备电源、加水泵、加热管、交流接触器连接线 | □ |
| 2 | 检查电源连接线是否破损，运行时是否老化发热 | □ |
| 3 | 检查进水、排水阀门是否有效，清洁进水过滤网， | □ |
| 4 | 检查电热管工作是否正常，是否损坏 | □ |
| 5 | 检查进水管路是否漏水， 水源压力（ ）Mpa | □ |
| 6 | 检查安全阀是否能有效开启保护 | □ |
| 7 | 手动反复开启电加热，查看交流接触器是否打火，是否黏连 | □ |
| 8 | 加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） | □ |
| 9 | 开机运行设备，检查是否运转正常 | □ |

| 清洗消毒器单机每次维护保养项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 维保项目及内容（可参照清洗消毒器单机维护保养指南进行） |  | 确认打“√” |
| 1 | 检查空气过滤器 | 2000次循环/12个月/出现老化现象等需要强制更换 | □ |
| 2 | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管 |  | □ |
| 3 | 检查喷射臂固定环及相关配件 |  | □ |
| 4 | 检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件 |  | □ |
| 5 | 门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管 | 6000次循环/3年/按需 |  |
| 6 | 紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |  | □ |
| 7 | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  | □ |
| 8 | 清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水 |  | □ |
| 9 | 清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊 |  | □ |
| 10 | 检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅 |  | □ |
| 11 | 校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头 |  | □ |
| 12 | 自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响 |  | □ |
| 13 | 手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效 |  | □ |
| 14 | 检查计量系统进液精度：清洗液（ ）ml/s，上油液（ ）ml/s，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  | □ |
| 15 | 检查进水管路是否漏水，进水压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |  | □ |
| 16 | 检查进蒸汽管路是否漏水，进汽压力（ ）Mpa(设备要求0.3-0.5Mpa） |  |  |
| 17 | 手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏， 过热保护是否有效，检查风机运转是否正常，2分钟后，空气温度达到（ ）℃ |  | ≧110℃ □ |
| 18 | 空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水，喷淋阶段，喷射臂转速（ ）转/分钟，程序运行时间（ ）分钟 |  | ≧15转/分钟 □ |
| 19 | 检查程序运行参数是否正常 |  | □ |

- 第四章  谈判程序

一、总则

1.本谈判标准和方法依据相关法律、法规文件并结合本维修项目的实际情况制定。

2.本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3.本项目的谈判小组由采购人按照相关规定组建。

4.谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；谈判小组成员及工作人员应对整个评审活动保密。

5.谈判小组将根据本谈判标准和方法，对合格的响应文件进行系统地评审和比较。本办法中没有规定的标准和方法不作为评审的依据。

二、谈判组织

谈判工作由采购人组织，具体谈判事务由谈判小组负责。

三、谈判程序

1.响应文件的符合性审查。

谈判小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（符合性审查），审查中发现响应（报价）人响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件组成明显不符合竞争性谈判件的规定要求，影响谈判小组评判的；

（2）响应函应由响应（报价）法定代表人签字（或盖章）或被授权代理人签字并加盖公章；法定代表人资格证明应加盖公章；被授权代理人递交响应文件的，授权委托书应由响应（报价）人法定代表人签字（或盖章）和被授权代理人签字并加盖公章，否则作无效响应文件处理；

（3）响应文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、响应有效期等不符合竞争性谈判文件的规定，影响谈判小组评判的；

（4）相关报价不符合竞争性谈判文件其他的报价规定的；

（5）经最终谈判后，响应（报价）人的响应文件仍不能完全响应竞争性谈判文件的实质性要求的；

(6) 谈判小组认为响应（报价）人报价明显低于成本价，在谈判小组发出质询函后响应（报价）人未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被谈判小组采信的。

2.谈判小组符合性评审结束后，向采购人出具符合性评审报告，确定参加谈判的响应（报价）人名单。没有通过符合性评审的响应（报价）人，谈判小组应在符合性评审报告中说明原因。

采购人收到谈判小组出具的符合性评审报告后，当场向所有递交响应文件的响应（报价）人宣布通过及未通过符合性评审的响应（报价）人名单。

3.采购人组织谈判小组成员按谈判文件规定集中与通过符合性评审的响应（报价）人分别进行谈判，谈判的顺序以现场抽签的方式确定。

4.谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。谈判小组可以根据谈判情况实质性变动维保方案，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加谈判的响应（报价）人，变动通知为本次谈判文件的有效组成部分。响应（报价）人可以根据谈判情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送谈判小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

响应（报价）人书面材料应当签字确认，否则无效。响应（报价）人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

5.谈判小组经过三轮及以上谈判后，响应（报价）人响应文件仍然不能满足谈判文件规定的采购项目最低要求的，或者谈判过程中，谈判小组发现或者知晓响应（报价）人存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该响应（报价）人淘汰，不允许其参加最后报价。

谈判小组淘汰响应（报价）人的，应当书面通知该响应（报价）人，并说明理由。

6.响应（报价）人进行最后报价，应当在谈判室外按给定格式填写报价单，密封递交至采购人工作人员，由采购人工作人员收齐后集中递交谈判小组，在现场监督人员在场下当众拆封唱标。响应（报价）人报价单应当由法定代表人或者其代理人签字确认，否则无效。

7.最后报价经谈判小组确认后，由谈判小组采用最低评标价法对响应（报价）人的最后报价进行评审。

8.谈判结束后，部分响应（报价）人响应文件优于谈判文件要求的，不能以此作为高价成交的依据，谈判小组也不能接受其高价成交。

10.谈判过程中，有下列情形之一的，谈判失败：

（1）通过符合性评审的响应（报价）人不足三家的；

（2）参加谈判的响应（报价）人被淘汰，最后报价的响应（报价）人不足三家的；

（3）其他无法继续开展谈判或者无法成交的情形。

四、确定成交人的标准

1.本次谈判活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交人。

2.谈判小组确定成交人后，应当向采购人出具评审报告。

3.对于违反谈判纪律的将可能被取消成交人资格或视为无效响应。

- 第五章  拟签订合同的主要条款

设备维保合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，经甲乙双方充分协商，签订本合同。

- 设备明细及价格

| 编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计（小写）： 金额合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务内容

- 乙方设专业工程师为甲方维保设备提供专业化的维保服务。

- 乙方承诺甲方维保设备报修响应时间为4小时。

- 乙方对甲方的维保设备每月进行1次主动维护保养（维护保养内容件附录）。

- 维保期内，甲方维保设备损坏的配件由乙方免费更换。

- 维保期内，负责甲方维保设备的压力表、安全阀的检验。

三、 付款方式

签订合同后，甲方收到乙方发票后30日内支付60%合同款；项目服务期结束后30日内支付剩余40%合同款。

四、合同有效期

本合同自        年     月      日至        年      月     日止。

五、双方责任

- 甲方责任：

  - 甲方需协助乙方协调设备正常运转所需要的水、电、蒸汽、压缩气等条件。

  - 按合同要求向乙方支付合同款。

  - 甲方须使用维保设备生产厂家认可的零配件及耗材，如甲方使用未经认可的零配件及耗材导致一切问题，由甲方负全责。

- 乙方责任：

  - 严格按合同约定内容对甲方维保设备进行服务。

  - 对甲方建筑及装修、设备、器具有保护的责任，维护保养时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。

六、违约责任

- 甲方如未按本合同的进度付款，乙方有权终止合同，并赔偿乙方损失。

- 由于乙方原因导致甲方设备不能在合同约定的时间内正常使用，乙方有义务协助甲方完成物品的清洗消毒灭菌处理。

- 由于（地震、火灾）等不可抗力因素导致设备的损坏报废，不在本次保修范围之内。

七、乙方开票信息

- 名  称：       四川省乐至县中医医院

- 纳税人识别号： 125118224514014019

八、其它事宜

- 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

- 本合同一式  四 份，甲乙双方各执  二 份，具同等法律效力。

甲方（盖章）：                    乙方(盖章)：

地址：                            地址：

电话：                           电话：

开户行：                         开户行：

账号：                           账号：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

日期：                           日期：

- 第六章  响应文件（格式）

乐至县中医医院消毒供应室设备维保服务项目

响应文件

响应（报价）人：                    （单位盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

或其委托代理人：                 （签字）

编制时间：

一、响应函

致：四川省乐至县中医医院

1.根据已收到的谈判项目                          施工竞争性谈判文件，遵照相关法律、法规等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述工程竞争性谈判文件、维修方案、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿按上述竞争性谈判文件、维修方案、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述项目的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.一旦我方成交，我方保证在满足管理方及使用方需求的情形下完成工程施工。

3.我方承诺，若我方未能按照合同要求的工期完成本维修项目，我方愿意接受本合同条款约定的处罚。

4.一旦我方成交，我方保证该项目质量竣工验收达到竞争性谈判文件规定的      标准。

5.我方承诺：本维修项目质量保修期为自竣工验收合格之日起   个月。

6.我方完全同意自行承担为谈判所发生的一切费用。

7.我方承诺在本文件规定的谈判有效期内不修改、不撤销参选文件。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

9.我方接受竞争性文件中的合同条款。

10.我们所递交的响应文件已充分考虑了各种外部因素对谈判的影响；我们完全同意竞争性谈判文件规定的谈判截止时间；完全同意竞争性谈判文件的规定，谈判截止时间后，若我单位擅自撤回响应文件，及采购人发现我单位的竞争性谈判文件资料有隐瞒、欺诈行为的，将取消谈判资格；如成交，采购人有权取消我单位的成交资格，拒绝履行合同的，须赔偿采购人的相关损失，同时依法承担相应法律责任。

响应（报价）人（盖章）：

响应（报价）人法定代表人：（签字或盖章）

或被授权代理人：（签字）

响应（报价）人地址：

响应（报价）人电话：

年   月   日

二、法定代表人资格证明

响应（报价）人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：       _

系                                （响应（报价）人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

响应（报价）人：                     （盖单位公章）

年    月     日

三、授权委托书

本人      （姓名）系               （响应（报价）人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

响应（报价）人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

被授权代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、其他材料

1.营业执照及资质资料。

2.与响应文件评审有关的其他资料。

3.响应（报价）人认为有必要提供的其他资料。

4.此部分内容格式自拟。

- 附件一 乐至县中医医院消毒供应室设备维保服务报价表

- （     报价）

| 序号 | 最终结算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小写： |  |

响应（报价）人名称：                       （盖章，若有）

法定代表人或被授权代理人（签字）：

年    月     日